Процедура взаимной калибровки ионизационных камер для дозиметрических измерений в лучевой терапии

Е.В. Заглубоцкая, Т.В.Гордиенко

Аспирант, сотрудник

МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины, Москва, Россия

E–mail: ZaglEV@gmail.com

Калибровка ионизационных камер (ИК) относится к такому разделу дозиметрии, как метрология ионизирующих излучений. Этот раздел призван обеспечить стандартизацию измерений в области ионизирующих излучений и радиоактивности. Важно понимать, что точность калибровки ионизационных камер влияет на дальнейшее проведение лучевой терапии, а, следовательно, и на качество и эффективность лечения.

Процедура взаимной калибровки ионизационных камер, основанная на эталонах единицы поглощенной дозы в воде

Рабочая камера (цилиндрическая или плоскопараллельная) может быть откалибрована в пучке 60Со на аппарате пользователя по исходной референсной камере.

Камеры сравниваются путем установки каждой из них в водный фантом в опорную точку zref, в соответствии со стандартными условиями. Идея взаимной калибровки состоит в том, что, если помещать камеры в одинаковые условия на одной и той же глубине, то поглощенная доза должна быть одинакова.

Для референсной камеры поглощенная доза:

Dwref=Mref⋅ND,wref⋅kQref.                                                (1)

Поглощенная доза для рабочей (поверяемой) камеры:

Dwfield=Mfield⋅ND,wfield⋅kQfield.                                          (2)

При проведении процедуры взаимной калибровки обе камеры помещаются в пучок качеством Q, тогда kQref=kQfield=kQ, можем найти калибровочный коэффициент ND,wfield - калибровочный коэффициент в единицах поглощенной дозы в воде для рабочей ионизационной камеры:

ND,wfield=MrefMfieldND,wref,                                                       (3)

где Mref и Mfield – показания прибора за единицу времени для опорной и рабочей камер соответственно, с поправкой на величины, влияющие на показания дозиметра, а калибровочный коэффициент в единицах поглощенной дозы в воде для исходной камеры.

Стандартные условия

Стандартные условия описываются набором значений величин, влияющих на показания дозиметра, для которых калибровочный коэффициент применяется без внесения дополнительных поправок. Стандартными условиями для калибровок по поглощённой дозе в воде являются: геометрическое расположение (расстояние и глубина), размер поля, материал и размеры облучаемого фантома, температура, давление и относительная влажность окружающей среды.

Величины, влияющие на показания дозиметра

Результаты калибровки ИК применимы для правильной оценки измеряемых величин только для стандартных условий. Если камера используется в условиях, не совпадающих со стандартными, то показания приборов должны быть скорректированы с учетом соответствующих поправок. Поэтому на практике часто их влияние учитывают путем применения соответствующих коэффициентов. Предполагая, что эти величины действуют независимо друг от друга, можно применить произведение поправочных коэффициентов Πki. [1]. Таким образом,  суммарная поправка на показания дозиметра обычно определяется выражением:

k=iki                                                                (4)

Показания дозиметра с учетом поправки выглядят следующим образом:

Mcorrect=M⋅k                                                    (5)

Были рассмотрены следующие поправки: kTP - поправка на температуру и давление, kpol поправка на эффект полярности и krec - коэффициент, учитывающий влияние рекомбинации ионов в камере. Величина этих поправок приведена на рис.1.

Рис. 1. Величина поправок kTP,kpol и krec для различных камер

Литература:

- МАГАТЭ. Серия технических докладов № 398. Определение поглощенной дозы при дистанционной лучевой терапии. Международные практические рекомендации по дозиметрии, основанные на эталонах единицы поглощенной дозы в воде. Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2004