Усовершенствованный метод спектрофотометрического определения кобальта

Трофимова Татьяна Владимировна

Магистр 1-го года обучения

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: tatyana-trofimova-1992@mail.ru

Высокая токсичность и биохимическая активность кобальта предполагает необходимость в оперативном контроле содержания данного металла и его соединений в объектах различного происхождения.

Спектрофотометрическое определение кобальта с помощью комплексонов относится к области колориметрического анализа кобальта, в  частности к  определению кобальта с помощью комплексонов.

В [1] описан способ определения кобальта (III) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА), который состоит в  следующем: к нейтральному раствору соли Со (II), содержащему 0,5-5 мг Со, добавляют ЭДТА, 6 мл 0,1 М NaOH и 2 мл H2O2. Кипятят 1 мин, охлаждают, доводят объем до 100 мл. При колориметрировании линейный закон Ламберта – Бера выполняется в узком интервале концентрации 0,1-1,1 мг на 100 мл.

Недостатки этого способа: использование комплексона ЭДТА, загрязняющего окружающую среду; интервал определения 0,25 - 3,75 мг/мл; требуется предварительное удаление из анализируемой системы железа и хрома, т.к. они мешают определению.

Задачей исследования является спектрофотометрическое определение кобальта с помощью экологически безопасных комплексонов в  более широком интервале  концентраций, а именно 0,1-4 мг/мл, без предварительного удаления железа и хрома.

Новая методика [2] заключается в следующем: к 100 мл анализируемой пробы добавляют 10 мл конц.HNO3, кипятят и упаривают до объема 15-20 мл. После охлаждения добавляют к остатку 25 мл воды и 10 мл пиридина, перемешивают и  фильтруют сквозь плотный фильтр. Фильтрат помещают в мерную колбу емкостью 100 мл, добавляют 2 мл конц. HNO3 и разбавляют водой до метки. К 10 мл полученного раствора добавляют 5 мл 5 %-ного раствора динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты (ЭДДЯК), 3 мл пергидроля и 10 мл ацетатного буфера. Смесь нагревают до кипения, охлаждают и переносят в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют 5 мл 5%-ного раствора ЭДДЯК, доливают водой до метки и перемешивают.

Оптическую плотность полученного раствора измеряют в кюветах длиной 50 мм на спектрофотометре при 535 нм или на фотоэлектроколориметре с зеленым светофильтром.

В качестве раствора сравнения используют следующую смесь. Пипеткой переносят 10 мл фильтрата, полученного после разложения пробы анализируемой воды, в мерную колбу на 50 мл, доливают 10 мл 5%-ного раствора динатриевой соли ЭДДЯК, 10 мл ацетатного буфера и разбавляют водой до метки.

По результатам измерения оптической плотности строят калибровочный график.

Литература

1.	Р. Пршибил. Аналитические применения этилендиаминтетрауксусной кислоты. М., Мир, 1975. С. 188.

2.	Спектрофотометрическое определение кобальта с помощью комплексонов: Ноу-хау  01–27–2012/  Трофимова Т.В., Никольский В.М. Заявл. 15.09.12; зарег. 17.11.2012.

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Соглашение № 14.B37.21.0653).

# Footnotes

Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов доклада.