Регуляция эффективности эндовенозной лазерной абляции

Трифанов Петр Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: peter.trifanov@mail.ru

Хронические заболевания вен нижних конечностей занимают лидирующие позиции среди патологии сосудов. Оперативные вмешательства по исключению сосуда из общей системы кровообращения в раннем периоде развития заболевания предупреждают его прогрессирование. В последнее время активно используются миниинвазивные методы внутрипросветного теплового воздействия на стенку вены с целью облитерации её просвета, например, метод эндовенозной лазерной абляции (ЭВЛА).

Технические предпосылки к внедрению метода ЭВЛА в клиническую практику появились во времена бурного развития лазерных технологий, когда стало возможным изготовление компактных лазеров и гибких световодов [1]. Важнейшим шагом в дальнейшем развитии метода ЭВЛА является выработка единого протокола процедуры. Его появление невозможно, пока не решены спорные вопросы, касающиеся механизма нагрева и влияния различных параметров (длины волны, мощности, времени облучения).

Цель данной работы - определение влияния длины волны, мощности и типа среды на эффективность эндовенозной лазерной абляции стенки вены. В качестве критерия полноты деградации ткани и пользовали степень денатурации коллагена − основного структурного белка каркаса венозной стенки. В экспериментах контролировали степень денатурации, усадку вены, динамику температурных полей на внешней поверхности вены.

Экспериментальная часть

Для моделирования ЭВЛА ex vivo была собрана экспериментальная установка для фиксации сегмента вены длиной 5 см в термостатируемых условиях (0.15 М раствор NaCl, 30(С) с возможностью тракции оптического волокна, по которому подавалось лазерное излучение. Для корректной радиометрической регистрации динамики температурного поля на поверхности ткани термостатируемую часть покрывали полимерной пленкой, прозрачной в ИК области чувствительности детектора термографа.

В качестве источников излучения использовали лазеры с длинами волн 0,97 мкм (диодный лазер), 1,56 мкм (допированный эрбием волоконный лазер) и 1,68 мкм (волоконный Рамановский лазер). Все лазеры изготовлены ИРЭ «Полюс» (Фрязино, Россия). Тракцию волокна осуществляли автоматически со скорость 0.75 мм/с.

Динамику температурного поля регистрировали с помощью ИК термографа ИРТИС 2000 («ИРТИС», Россия) с частотой кадров 1 Гц.

В исследовании использованы 85 фрагментов варикозно измененных стволов больших подкожных вен, удаленных при флебэктомии. Ткани получены из Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. После фиксации в термостате в венозные сосуды вводили 0.5 мл гепаринизированной крови или 0.15 М NaCl. Для каждого набора параметров облучение проводили для 2-3 сегментов вен.

Количество интактного коллагена в обработанных образцах оценивали методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в ячейке калориметра DSC204F (Netzch, Германия) по энтальпии денатурации ∆H. Степень денатурации коллагена характеризовали величиной  , где ΔH0 и ΔH − энтальпии денатурации коллагена в интактных и обработанных образцах, соответственно. Значения ( получали для трех образцов обработанной части каждого сегмента.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлен пример динамики температурного поля на поверхности венозного сосуда. Видно, как пик температуры смещается одновременно с движением торца световода при тракции. Дополнительный экстремум на кривой после 20 секунд соответствует дефекту ткани.

По мере тракции лазерного волокна в каждой точке поверхности стенки вены температура достигает одинакового максимального значения Tмакс. Значение Tмакс увеличивалось по мере увеличения выходной мощности лазера P вплоть до постоянного значения, во всех режимах лежащего в интервале 92±2оС.

Для степени денатурации зависимость имеет аналогичный вид: ( возрастает с увеличением мощности, а затем выходит на постоянное значение 100%. Значения порогов мощности для полной деградации каркаса венозной стенки приведены в таблице 1.

Таблица 1. Пороговые значения мощности для разных режимов лазерного воздействия, Вт Поглощающая среда (, мкм 0,97 1,56 1,68 кровь 11,0 3,5 5,0 вода 14,5 4,5 7,0

Для объяснения зависимости Pпор(() были проанализированы коэффициенты поглощения (эфф воды и крови для разных ( [2]. Основной объем, прогреваемый лазером, имеет характерный размер 1/(эфф. Для воды эта величина составляет ~20 мм при (=0,97 мкм, ~1 мм при (=1,56 мкм и ~1.5 мм при (=1,68 мкм. Так как на прогрев меньшего объема, очевидно, нужно меньше энергии, а в эксперименте пороговая мощность уменьшается с ростом (эфф, можно предположить, что основной механизм теплопереноса внутри вены при ЭВЛА – передача тепла от прогреваемого лазером объема окружающей среде.

Значения (эфф при (=1,56 мкм и (=1,68 мкм для воды и для крови практически совпадают, но различия в пороговой мощности оказываются существенными. Это дает основания предполагать, что на поглощение энергии и условия  теплопереноса в крови существенно влияют белки плазмы и клеток крови.

Литература

- Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко, К.В. Мазайшвили Лазерная хирургия варикозной болезни. М.: Боргес. 2010.

- A. Roggan et al. Optical Properties of Circulating Human Blood in the Wavelength Range 400-255 nm.

# Text boxes

Рисунок 1. Распределение температуры на поверхности вены при движении световода в различные моменты времени. Длина волны 1,56 мкм, мощность лазера 4,5 Вт; сосуд заполнен кровью.