Исследование возможности табуляции калибровочных характеристик для газовых хроматографов, оснащенных пламенно-ионизационным детектором

Соболенко Л.Н.,1,2 Черепица С.В.,2 Сытова С. Н.,2 Шевченко Е. Д.1,2

Аспирант 2-го года обучения

1Белорусский государственный университет,

химический факультет, Минск, Беларусь

2Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета, лаборатория аналитических исследований, Минск, Беларусь

E-mail: lidia.sobolenko@gmail.com

Представлены результаты экспериментальных исследований воспроизводимости относительных коэффициентов отклика (Relative Response Factor – RRF) пламенно-ионизационного детектора на исследуемый летучий компонент относительно этилового спирта в алкогольной продукции.

В течение нескольких лет была выполнена серия исследований метода внутреннего стандарта [1] с использованием одной и той же ГХ-ПИД системы [2-6]. Анализ средних значений полученных результатов представлен в Таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определений калибровочных коэффициентов на одной ГХ-ПИД системе в течение 2015 – 2020 гг для летучих компонентов относительно этанола

| Летучий компонент | Калибровочные коэффициенты, полученные в исследовании, год | ОСКО, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 [2] | 2017 [3] | 2018 [4] | 2019 [5] | 2020 [6] |  |
| ацетальдегид | 1,451 | 1,309 | 1,402 | 1,313 | 1,391 | 4,5 |
| метилацетат | 1,562 | 1,477 | 1,583 | 1,727 | 1,482 | 6,5 |
| этилацетат | 1,201 | 1,082 | 1,308 | 1,125 | 1,064 | 8,7 |
| метанол | 1,217 | 1,264 | 1,252 | 1,291 | 1,251 | 2,1 |
| 2-пропанол | 0,865 | 0,806 | 0,861 | 0,880 | 0,794 | 4,6 |
| 1-пропанол | 0,676 | 0,686 | 0,689 | 0,729 | 0,676 | 3,2 |
| изобутанол | 0,579 | 0,576 | 0,574 | 0,597 | 0,570 | 1,8 |
| 1-бутанол | 0,645 | 0,621 | 0,619 | 0,654 | 0,614 | 2,8 |
| изоамилол | 0,630 | 0,574 | 0,584 | 0,587 | 0,572 | 4,0 |

Анализ полученных результатов экспериментальных исследований показал, что относительное стандартное отклонение (ОСКО) значений RRF, полученных в течение 5 лет не превысило 9 %. Высокая воспроизводимость величин RRF указывает на возможность их табулирования при производстве и существенно увеличить временной интервал периодической проверки градуировочной характеристики газового хроматографа.

Литература

- Способ определения газохроматографическим методом концентрации летучих примесей в этанолсодержащей жидкости: Евразийский патент №036994.

- Черепица С.В. Новый метод определения количества примесей в алкогольной продукции методом газовой хроматографии // Виноделие и виноградарство. 2015, №5. с. 12-16.

- Charapitsa S., [et al.] The establishment of metrological characteristics of the method “Ethanol as Internal Standard” for the direct determination of volatile compounds in alcoholic products // Journal of Chemical Metrology. 2018. № 1(12). p. 59-69.

- Charapitsa S. V., [et al.] Single-laboratory validation of a gas chromatographic method of direct determination of volatile compounds in spirit drinks: Need for an improved interlaboratory study // Journal of AOAC International. 2019. № 2(102). p. 669-672.

- Charapitsa S., [et al.] Interlaboratory study of ethanol usage as an internal standard in direct determination of volatile compounds in alcoholic products // EDP Sciences, 2019. p. 1-8.

- Charapitsa S., [et al.] The study of the matrix effect on the method of direct determination of volatile compounds in a wide range of alcoholic beverages // Food Control. 2021. №120.