О возможности использования ультразвуковых фазированных решеток для комбинированного терапевтического воздействия и его визуализации при лечении опухолей поджелудочной железы

Нартов Ф.А., Хохлова В.А.

студент, доцент, д.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nartov.fa18@physics.msu.ru

На сегодняшний день ультразвуковые технологии широко используются в диагностике, также развиваются ультразвуковые методы терапии различных заболеваний, к числу которых относится лечение опухолей поджелудочной железы. В недавних исследованиях было показано, что с помощью ультразвука возможно повысить эффективность химиотерапии без использования контрастных агентов и наночастиц [1]. Было установлено, что эффективность доставки лекарств в опухоль может быть увеличена за счёт кавитации, проявляющейся при формировании в профиле ультразвуковой волны в фокусе ударных фронтов [2]. При этом перспективным для практического использования представляется создание специализированных терапевтических датчиков, которые могли бы использоваться одновременно и для визуализации облучения [3].

Целью работы было исследование пространственных характеристик акустического поля плоского прямоугольного многоэлементного излучателя диагностического типа (рис.1а), изменений поля при модификации его геометрии (рис.1б), а также исследование возможностей электронного перемещения его фокуса. Численные расчёты проводились с помощью интеграла Рэлея [4]:

,

где  — характерная амплитуда давления на поверхности излучателя,  — плотность невозмущённой среды,  — равновесная скорость звука,  — комплексная амплитуда нормальной компоненты скорости колебаний поверхности излучателя, — волновое число,  — расстояние от участка интегрирования на поверхности излучателя до точки наблюдения,  — площадь этого участка.

В работе рассмотрена фазированная решетка с частотой 1 МГц, состоящая из 64 прямоугольных элементов с размерами 0.72 мм x 15 мм, расстоянием 0.08 мм между элементами, общий размер решетки составляет 51.2 мм x 15 мм [3]. Фокусировка поля вдоль оси х осуществляется заданием соответствующей фазы колебаний каждого из элементов решётки. Проведено сравнение эффективности фокусировки и достижимых амплитуд давления в фокусе в воде для двух модификаций решетки с различной формой поверхности (рис.1). Дополнительно исследована возможность электронного перемещения фокуса излучателя с цилиндрической фокусировкой вдоль оси y (рис. 1б).

Результаты моделирования показали, что коэффициент усиления поля в фокусе для излучателя с плоской поверхностью равен 6.2, а размер фокального пятна по уровню 50% от максимума составляет 16 мм по оси z и 1.9 мм по оси x. Изгиб поверхности позволяет увеличить коэффициент фокусировки поля, при этом его максимальное значение 8.7 достигается для радиуса кривизны поверхности, равного положению электронного фокуса (z = 50 mm). Электронное перемещение фокуса возможно в диапазоне от 44 мм до 56 мм вдоль оси z и от -22 мм до 22 мм вдоль оси x при изменении амплитуды в фокусе менее, чем на 10%. При достижимой на излучателе амплитуде 2 МПа, давление в фокусе в линейном пучке будет составлять 17.4 МПа. Нелинейные расчеты, проведенные в работе [3] показали, что при таких уровнях давления возможно образование в фокусе ударных фронтов c достаточной для терапевтического воздействия амплитудой [3]. Таким образом, представляется перспективным использование данной решетки в экспериментах по кавитационному воздействию ультразвука на ткань его одновременной визуализацией.

Работа поддержана грантом РНФ 20-12-00145.

ЛИТЕРАТУРА

1. T. Lammers, F. Kiessling, et al. “Drug targeting to tumors: principles, pitfalls and (pre-) clinical progress,” J. Control. Release, vol. 161, no. 2, pp.175-187, 2012.

2. T. Li, Y. N. Wang, T. D. Khokhlova, S. D'Andrea, et al. “Pulsed high-intensity focused ultrasound enhances delivery of doxorubicin in a preclinical model of pancreatic cancer,” Cancer Res., vol. 75, no. 18, pp. 3738–3746, 2015

3. M. M. Karzova, P. V. Yuldashev, V. A. Khokhlova, F. A. Nartov, K. P. Morrison, and T. D. Khokhlova. “Dual-use transducer for ultrasound imaging and pulsed focused ultrasound (pFUS) therapy,” IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq. Control, 2021 (in review).

4. O’Neil, H.T. “Theory of focusing radiators” J. Acoust. Soc. Am., vol. 21, no 5., pp. 516-526, 1949.

# Text boxes

Рис.1 а) Схематическое изображение излучателей с различной геометрией: а) плоский излучатель; б) излучатель с изгибом по цилиндрической поверхности и радиусом кривизны 50 мм; в) амплитуда давления на оси излучателя для рассмотренных случаев.

Рис.2 Амплитуда давления в различных плоскостях для ультразвуковой решётки цилиндрической геометрии (Рис. 1б) при электронной фокусировке на расстоянии 50 мм в плоскости, а) параллельная короткой стороне излучателя, б) параллельной длинной стороне излучателя; в) в фокальной плоскости.

Рис.3 Амплитуда давления для различных вариантов электронной фокусировки: а) перемещение фокуса вдоль оси x; б) перемещение фокуса вдоль оси z.