Калибровка модуля фотоприемника орбитального телескопа K-EUSO

Трофимов Д.А1,2

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

- Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

Московского университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: dan97-08@mail.ru

Актуальной задачей современной астрофизики является определение источников и спектра космических лучей предельно высоких энергий (КЛ ПВЭ). Это внегалактические частицы с энергией более 5·1019 эВ. Их детектирование является сложной экспериментальной задачей, поскольку поток таких частиц крайне низок. Наземные детекторы, регистрирующие широкие атмосферные ливни (ШАЛ) от КЛ ПВЭ обладают площадью, обеспечивающей регистрацию не более 30 событий в год и ограниченное поле зрения по небесной сфере.

Новым подходом к детектированию КЛ ПВЭ, предложенным Дж. Линсли в 1980 г, является создание орбитального телескопа для регистрации УФ излучения ШАЛ. Это позволит существенно увеличить площадь обзора и обеспечит равномерную экспозицию по всей небесной сфере. Первый орбитальный детектор КЛ ПВЭ был запущен на борту космического аппарата «Ломоносов» и показал реализуемость данной методики. На сегодняшний день проектируется детектор следующего поколения: «КЛПВЭ» (K-EUSO) для установки на Международную космическую станцию. Детектор состоит из крупногабаритной оптической системы и многопиксельной (~105) камеры фотоприемника с временным разрешением 1 мкс. Этот прибор обладает значительно большей чувствительностью, т.к. площадь оптической системы не менее 3 м2, большим полез зрения (более 20 000 км2) и угловым разрешением (1 мрад). Предполагаемая статистика частиц КЛ ПВЭ – 50-100 событий в год.

Одной из важных задач при разработке и создании орбитального телескопа является калибровка прибора. Для обеспечения максимальной чувствительности и временного разрешения в качестве фотосенсора используются многоанодные фотоэлектронные умножители (МАФЭУ). Каждый МАФЭУ уникален, т.к. обладает индивидуальными характеристиками (коэффициент усиления, квантовая эффективность фотокатода, и пр.). И в рамках одного МАФЭУ характеристики пикселей могут существенно отличаться друг от друга. Регистрация излучения ведется в режиме счета фотонов, которое осуществляется специализированной микросхемой SPACIROC-3 каждый такт измерения. Для точного восстановления интенсивности входного потока УФ излучения по цифровым данным получаемых в эксперименте осциллограмм событий необходима прецизионная калибровка каждого канала измерений.

В данной работе проведена калибровка лабораторного макета модуля орбитального телескопа К-EUSO. Фотоприемник состоит из более чем 105 каналов регистрации, поэтому важной задачей является автоматизация процесса калибровки. В ходе работы был создан стенд для измерений и необходимое программное обеспечение, управляющее источником излучения, системой прецизионного позиционирования и обеспечивающее сбор данных с измерителя мощности и калибруемого устройства. Задача калибровки включает в себя 2 этапа: нахождение оптимального порогового напряжения компаратора для эффективной регистрации однофотоэлектронных импульсов при минимальном количестве шумовых сигналов и нахождение калибровочной кривой (зависимость цифрового сигнала канала регистрации от интенсивности входного свечения). В результате работы получены оптимальные пороговые напряжения, а также калибровочные кривые каждого пикселя.

Работа выполняется при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фундаментальные и прикладные исследования космоса».