Математическая модель структуры электромагнитного поля в рабочей зоне конической безэховой камеры

Сахно Артем Дмитриевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sakhno.ad18@physics.msu.ru

Компактный полигон - это измерительный комплекс, позволяющий проводить физическое моделирование рассеяния электромагнитных волн в помещении безэховой камеры. В компактном полигоне в рабочей зоне безэховой камеры формируется электромагнитное поле. Такое поле эквивалентно полю плоской волны в месте расположения объекта. [1]

Целью данного исследования является расчет и анализ электромагнитного поля в рупорной конической безэховой камере.

Параметры системы:

Высота конуса – 3 м.

Углы раствора конуса - 15°, 20°, 30°.

Поверхность конуса – идеальный проводник.

Источник (электрический диполь) расположен на оси конуса на расстоянии 0.3м от вершины конуса.

Математическая постановка задачи:

в  за исключением области источника излучения (r = r0)

Граничные условия:

[3]

Допустимыми в рабочей зоне будем считать неравномерность распределения амплитуды поля не более 1,5 дБ и неравномерность фазы не более 10°.

Оптимальным расположением плоскости, в которой находится рабочая зона, будем считать ту, в которой максимальна сумма квадратов  линейных размеров рабочей зоны в двух измерениях, для которой неоднородности амплитуды и фазы поля являются допустимыми.[2]

Моделирование производилось в программном комплексе FEKO. Вычисление выполнялись на кластере ИТПЭ РАН.

Получены результаты:

- Методом градиентного спуска было найдено оптимальное положение рабочей зоны z0 = 3.175м (с погрешностью 0.005 м) для частоты 300 МГц и угла раствора 15°. Поле при данных параметрах представлено на рис. 1 и рис. 2.

Размер рабочей зоны при таком положении 0,73м*0,52м.

Рис. 1                                                                       Рис. 2

Как видно из графиков, неоднородность поля в H плоскости значительно выше, чем в E плоскости.

Для частоты 700 МГц и угла раствора 15° было найдено оптимальное (размер 0,65м*0,52м) положение рабочей зоны z0 = 3.000м (с погрешностью 0.005 м).

- Методом градиентного спуска было найдено оптимальное положение рабочей зоны z0 = 3.245(с погрешностью 0.005 м) для  частоты 300 МГц  и угла раствора 20°. Размер рабочей зоны при таком положении 0,96м*0,88м. Также было найдено оптимальное положение рабочей зоны z0 = 3.335(с погрешностью 0.005 м) для частоты 300 МГц и угла раствора 30°. Размер рабочей зоны при таком положении 1,11м*0,73м.

- Была добавлена цилиндрическая часть радиусом 0.81м и высотой 1м, покрытая изнутри диэлектриком с . Снаружи поверхность цилиндрической части – идеальный проводник. Было рассмотрено влияние данной цилиндрической части на однородность поля при z0 = 3.175м для частоты 300 МГц и угла раствора конуса 15°:

При толщине диэлектрика 0.05 м величина рабочей зоны составила 0,84м*0,54м.

При толщине диэлектрика 0.1 м величина рабочей зоны составила 0,84м*0,62м.

При дальнейшем увеличении толщины рабочая зона не увеличивается.

Список литературы:

Балабуха Н.П., А.С. Зубов, В.С. Солосин; под общ. ред. Н.П. Балабухи. — М.: Наука, 2007. — 266 с.

Кузьмич Т. А. Сборник трудов Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова, серия Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации.

Свешников А. Г., Могилевский И. Е., Математические задачи теории дифракции / Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 2010.