Регистрация 23Na МРТ в поле 0.5 Тл методом 3D-сканирования

Тарасова Арина Александровна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: arina.tarasova99@mail.ru

Сообщается о регистрации сигналов натрия (23Na) на 0.5 Тл клиническом магнитно-резонансном томографе Bruker Tomikon S50. Интерес к регистрации сигналов данных ядер обусловлен тем, что натрий является ключевым элементом в живом организме. Изменение его концентрации в той или иной ткани или органе в организме является индикатором многих патологических состояний.

Чувствительность 23Na МРТ на 2-3 порядка ниже, чем для протонов, из-за низкого гиромагнитного отношения ядер натрия и малой концентрации его атомов в живых тканях. Поэтому в настоящее время прогресс в 23Na МРТ связывается с применением сильных магнитных полей – 3 Тл и выше. Однако сильнопольные магниты сложно приспособить для интраоперационного МРТ. Там обычно применяются постоянные магниты открытого типа или компактные переносные магнитные системы, где магнитные поля не превышают 1 Тл. Поэтому актуальной задачей является выявление потенциальных возможностей 23Na МРТ для слабых полей. В рамках решения задачи были проведены эксперименты по регистрации отдельных сегментов тела человека с использованием поверхностной катушки [1]. Однако чувствительность этой катушки заметно снижается по мере удаления от ее поверхности, поэтому для повышения чувствительности предыдущие измерения были сделаны без срезовой селекции. В настоящей работе сообщается о регистрации сигналов натрия с использованием объемных катушек, которые дают возможность получить 3D образ исследуемого объекта. Из него возможно получение отдельных срезов в произвольном направлении, что значительно повышает информативность по сравнению с изображениями, полученными без срезовой селекции.

Катушки были получены путем модификации фирменных приемных катушек, изначально предназначенных для регистрации протонных сигналов. Модификация состояла в перестройке их собственных частот с диапазона, соответствующего ларморовым частотам протонов (1H) в поле 0.5 Тл (21.08 МГц), на частоту ЯМР натрия (5.576 МГц). Помимо этого, катушки из чисто приемных были переделаны для работы в качестве приемо-передающих. Параметры сканирующих импульсных последовательностей и характеристики катушек (добротность, чувствительность и т.д.) были отлажены с помощью измерений с использованием фантомов – емкостей, содержащих 0,9% и 12% растворы соли. Наиболее перспективными для МРТ сканирований органов человека оказались 3 катушки: малая и большая седловидные для исследований конечностей и брюшной полости, а также соленоидальная для исследования молочных желез. На этих катушках были проведены эксперименты по регистрации 23Na МРТ органов человека с привлечением здоровых добровольцев – женщин 21 и 26 лет. Сканирование проводилось методом 3D GRE с параметрами TR/TE = 44,7/12 мс. С разрешением от 6 до 10 мм с помощью малой седловидной катушки были получены изображения головы и колена, с помощью большой седловидной – брюшной полости, а с помощью соленоидальной – изображение стопы, для чего эта катушка была развернута на 90 градусов в азимутальном направлении. С использованием полученного 3D пакета данных были получены послойные изображения в трех проекциях, из которых были построены карты SNR. Согласно картам, максимальное значение SNR достигало 20. Наиболее информативные изображения получились для головы, из которых удалось построить даже объемный образ – 3D rendering.

Проведенные измерения показывают, что в поле 0,5 Тл возможно получение 23Na МРТ изображений даже с использованием простых радиотехнических средств. Однако их информативность пока недостаточна для клинических приложений. Возможно, оптимизация дизайна и параметров катушек применительно к исследуемым органам будет способствовать прогрессу в этом направлении.

Исследования выполнены при поддержке грантами РФФИ № 19-29-10015 и № 20-52-10004, а также Междисциплинарной научно-образовательной школой Московского университета "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина".

Литература

1. Anisimov N. V., Sadykhov E. G., Pavlova O. S., et al. Whole body sodium MRI at 0.5 Tesla using surface coil and long echo time sequence // Applied Magnetic Resonance, 2019.  Vol. 50, no. 10. P. 1149–1161.