Наноразмерный полевой сенсор с регулируемой рабочей температурой для биологических применений.

Скорик А.А.1, Божьев И.В.1,2, Циняйкин И.И.1, Преснова Г.В.3, Рубцова М.Ю.3, Крупенин В.А.1,2, Снигирев О.В.1,2, Преснов Д.Е.1,2,4

Студент

1. Лаборатория «Криоэлектроника», Физический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия;

2. Центр квантовых технологий, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия;

3. Химический Факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия;

4. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

E-mail: skorik.aa17@physics.msu.ru

В настоящее время огромный интерес вызывают исследования, посвященные развитию биосенсорной тематики. Особенно перспективны такие разработки в области биоаналитических применений [1-2]. Одним из таких высокочувствительных сенсоров является полевой транзистор, канал которого выполнен в форме кремниевого нанопровода. Метод регистрации анализируемых веществ основан на изменении проводимости полевого транзистора при их связывании с распознающими биомолекулами на поверхности нанопровода. Такой биосенсор обладает уникальной чувствительностью, обусловленной высоким соотношением площади поверхности канала к его объему.

Температурный режим в биоаналитических исследованиях играет существенную роль, поэтому введение терморегулятора в систему биосенсора является актуальной задачей. Например, в случае ДНК сенсора повышение температуры гибридизации позволит увеличить специфичность и сократить время анализа. Применение системы контроля температуры и возможность нагревания до 85-90°С позволит многократно использовать такой сенсор.

Для изготовления экспериментальных структур был использован материал кремний на изоляторе (КНИ) с толщиной верхнего слоя 110 нм. В нем формировалась полупроводниковая часть структуры – канал-нанопровод. Метод изготовления основан на использовании процесса реактивно-ионного травления верхнего слоя КНИ через маску, сформированную с помощью электронно-лучевой литографии [3]. Контактные площади к кремниевому слою изготавливались из титана и закрывались сверху диэлектрическим слоем для изоляции от контакта с жидкостной средой.

Для контроля температуры на поверхности чипа рядом с нанопроводами изготавливались терморезистивные датчики. Они представляли собой титановые полоски, изготовление которых производилось одновременно с формированием контактных площадок к слою кремния, и поэтому не требовало дополнительных технологических шагов. После калибровки термометров при определенных токах и напряжениях была получена линейная зависимость сопротивления от температуры (0,2 Ом на 1 градус). Нагревательные элементы, выполненные из того же слоя титана, располагались по краям чипа и закрывались герметиком для предотвращения их разрушения при работе с жидкостной средой. Также был опробован альтернативный метод с использованием коммерчески доступного нагревательного элемента, расположенного с обратной стороны держателя. Таким образом, были изготовлены несколько независимых полевых транзисторов с каналом-нанопроводом шириной 70-90 нм и длинной 3-5 мкм, а также различными методами созданы терморегулирующие элементы.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

- Zhang, A., and Lieber. C.M., "Nano-Bioelectronics", Chem. Rev., 116(1), 215-257 (2016).

- Noor, M.O., and Krull, U.J., "Silicon nanowires as field-effect transducers for biosensor development: a review", Anal. Chim. Acta., 825, 1-25 (2014).

- Циняйкин И.И., Преснова Г.В., Божьев И.В., Скорик А.А., Рубцова М.Ю., Камалов А.А., Мацкеплишвили С.Т., Снигирев О.В., Крупенин В.А., Преснов Д.Е. «Сенсорная система на основе полевого транзистора с каналом-нанопроводом для количественного определения тиреотропного гормона»,  Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 6, с. 106-116, (2020). DOI: 10.3103/S002713492006020X