Использование лучевого приближения для компенсации аберраций при фокусировке ультразвуковых волн через кости черепа

Солонцов О.В., Чупова Д.Д.

студент, научный руководитель Росницкий П.Б.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: solov1938@gmail.com

При планировании транскраниальных операций с использованием мощного фокусированного ультразвука в клинической практике используются трехмерные акустические модели головы человека, построенные на основе данных рентгеновской компьютерной томографии (КТ) [1–6]. Эти модели используются для расчета фаз на элементах излучателя, необходимых для компенсации аберраций, вызванных неоднородностями внутренней структуры, непостоянной толщиной костей черепа, неоднородностями геометрии его поверхностей, а также сильным различием акустических свойств черепа и окружающих тканей. КТ-изображения позволяют получить количественную информацию о распределении плотности и скорости звука в коже, черепе и тканях мозга. При этом, операция производится под контролем МРТ, которое дает лишь геометрическое описание структур. Таким образом, проведение операций осложняется необходимостью совмещать предварительно построенную модель головы пациента с ее реальным положением во время облучения. Из-за этого возникает вопрос о возможности построения модели головы по данным МРТ в режиме реального времени.

Для построения трехмерной акустической модели на основе данных МРТ использовалась пороговая сегментация срезов [1]. Целью данной работы являлся расчет набегов фаз на элементах решетки в лучевом приближении при фокусировке через модель черепа, построенную по данным МРТ. Рассматривалось два варианта лучевого приближения: с учетом и без учета преломления на границах различных сред.

Для расчета набега фазы по лучам поводилось сглаживание границ сред, полученных путем пороговой сегментации (рис. 1а) [1]. Сглаживание производилось с помощью фильтрации пространственного спектра Фурье изображения, с последующим усреднением по ближайшим точкам (рис.1б, в). Расчет точек пересечения луча, идущего от центра излучателя к фокусу, с поверхностями для случая без преломления выполнялся итерационным методом поиска пересечения прямой с поверхностью.

(1)

Для случая с учетом преломления, точки пересечения луча с границами находилась с применением метода Нелдера–Мида [4] для минимизации времени прохождения звуком акустического пути (1). Здесь xi, yi – точки пересечения траектории луча с границами сред. На стартовом шаге метода брались точки пересечения поверхностей черепа с прямым лучом, проведенным от поверхности излучателя к фокусу. Здесь li – расстояния, пройденные лучом в различных средах,  – средние скорости звука в них, равные 1500 м/с для воды, 1451 м/с для кожи, 2208 м/с для кости и 1565 м/с для мозга. Скорости звука были рассчитаны путем усреднения скоростей, полученных на основе данных КТ [1]. Рассмотренный излучатель являлся плотно заполненной мозаичной решеткой из 256 элементов с апертурой и радиусом кривизны D = F = 20 см (рис.2а). Набеги фаз от фокуса вдоль лучей к центрам элементов решетки рассчитывались как , где f = 1 МГц – рабочая частота решетки (рис.2б).

В работе рассчитываются величины набега фаз вдоль лучей с учетом и без учета преломления на основе данных МРТ для сравнения с набегом фаз, полученным по данным КТ с учетом внутренней структуры кости черепа, и дальнейшего использования при расчете акустического поля с коррекцией аберраций.

Литература

1. Д.Д. Чупова, П.Б. Росницкий, Л.Р. Гаврилов, В.Е. Синицын, Е.А. Мершина, В.А. Хохлова, Коррекция аберраций при транскраниальном облучении мозга мощным фокусированным ультразвуком с использованием данных КТ и МРТ при построении акустической модели головы человека // Сборник трудов XXXIV сессии Российского акустического общества, 2022, с. 920-925.

2.Д.Д. Чупова, П.Б. Росницкий, Л.Р. Гаврилов и В.А. Хохлова. Компенсация искажений фокусированных ультразвуковых пучков при транскраниальном облучении головного мозга на различной глубине. // Акустический журнал, 68(1):3–13, 2022.

3. P. Ghanouni, K. B. Pauly, W. J. Elias, Jaimie, Henderson, J. Sheehan, S. Monteith, and M. Wintermark, Transcranial MR-Guided Focused Ultrasound: A Review of the Technology and Neuro Applications // AJR Am J Roentgenol., 2015., vol. 205(1), pp. 150–159.

4. J. A. Nelder and R. Mead, A simplex method for function minimization // Computer Journal, 1965, vol. 7, p. 308–313.

5. W. Qiu, A. Bouakaz, E. E. Konofagou and H. Zheng, Ultrasound for the brain: a review of physical and engineering principles, and clinical applications // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2021, vol. 68(1), pp. 6–20.

6. P.B. Rosnitskiy, P.V. Yuldashev, O.A. Sapozhnikov, L.R. Gavrilov, V.A. Khokhlova. Simulation of nonlinear trans-skull focusing and formation of shocks in brain using a fully populated ultrasound array with aberration correction // J. Acoust. Soc. Am., 2019, V. 146(3), pp. 1786–1798.

# Text boxes

Рис.1 а) Пример горизонтального среза отсегментированных данных МРТ. б), в) Результат сглаживания границ 
между различными средами: 1 – вода, 2 – кожа, 3 – череп, 4 – мозг.

Рис.2 а) Схема многоэлементной мозаичной решетки. б) Проекция центров элементов решетки на горизонтальную плоскость. в) Акустическая модель решетки и головы, лучи, вдоль которых вычислялись набеги фаз.