Интеллектуальный анализ нарушений кислородного статуса биологических тканей человека при ишемии нижних конечностей

Наумова В.В.

Студент

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия, 195251

E-mail: naumova.vv@edu.spbstu.ru

# Введение

С каждым годом вопрос применения неинвазивных методов диагностики в медицине становится все более актуален во всем мире. К неинвазивным методам в том числе относятся и оптические устройства, которые не нарушают целостность тканей и структур организма человека. Методы оптического детектирования получили свое распространение благодаря множеству разработок в научных и медицинских сферах.  Основными их преимуществами являются простота в использовании, высокое быстродействие, а самое главное-возможность проведения диагностики вне медицинского учреждения [1]. Одним из значимых направлений является разработка оптических методов контроля кровенаполнения конечностей человека с использованием многоканального анализатора спектров [2]. Распознаваемые оптическими методами отклонения в статусе кровотока в сосудах конечностей могут быть связаны развитием опасных патологий, таких как сахарный диабет, атеросклероз и другие.

Целью данного исследования является создание прототипа интеллектуальной диагностической оптической системы неинвазивного контроля нарушений кислородного насыщения тканей нижних конечностей человека. Метод основан на сочетании использования методов машинного обучения и оптических методов регистрации спектов многоканальным анализатором, имеющим рабочие длины волн в диапазоне от 410 до 940 нм. Формирование групп испытуемых различного риска нарушений кровоснабжения производилось с помощью математического анализа полученных результатов методом главных компонент.

# Методика оценки

Мультисенсорная оптическая система содержит два модуля. Первый модуль – оптико-электронный – представляет собой восемнадцатиканальный интегральный оптический анализатор спектров видимого и ближнего инфракрасного диапазонов и предназначен для проведения исследований кровенаполнения нижних конечностей человека неинвазивным методом. Второй модуль – информационно-вычислительный – выполняет отображение полученных измерений и обработку полученного массива данных.

Регистрация показаний оптической системы производилась в условиях покоя, выполнения физической нагрузки низкой интенсивности (3 метаболические единицы (МЕТ)), а также в процессе восстановления испытуемого после физической нагрузки. Физические нагрузки вызывают существенные изменения в кровенаполнении конечностей и нарушения в гемодинамике, вследствие чего могут более явно выражаться патофизиологические состояния, выявление которых помогает диагностировать скрытые заболевания, например, сахарный диабет, атеросклероз и другие.

Произведенный математический анализ результатов измерений, зарегистрированных оптической системой нижних конечностей, здоровой и пораженной, испытуемого с сахарным диабетом в состоянии покоя, при выполнении физических нагрузок, позволил выявить различные тенденции в изменении кровенаполнения конечностей до нагрузок и после проведения нагрузочных проб. С помощью метода главных компонент получены группы испытуемых с различным откликом на физическую нагрузку, произведена визуализация результатов ранжирования, которая позволила выявить скрытые закономерности в изменении кровенаполнения конечностей по показаниям оптических сенсоров в различные моменты времени эксперимента.

# Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о возможности интеллектуального автоматизированного выявления нарушений кислородного насыщения тканей при ишемии нижних конечностей человека и позволяют медицинскому персоналу принять предварительное решение о наличии или отсутствии патологии.

# Литература

- Zaitceva A.Yu., Kislyakova L.P., Kislyakov Yu.Ya., Avduchenko S.A. Development of a multi-sensor analytical trainable system for non-invasive evaluation of adaptedness status of hazardous occupation specialists / A.Yu Zaitceva et al. / / Journal of Physics: CS. — 2019. — Vol. 1400, P. 033022.

- М.S. Mazing, A.YU. Zaitceva , Yu. Ya. Kislyakov, N. S. Kondakov, S. A. Avdushenko , V. V. Davydov. Monitoring of Oxygen Supply of Human Tissues Using A Noninvasive Optical System Based on A MultiChannel Integrated Spectrum Analyzer // International Journal of Pharmaceutical Research. 2020. Vol. 12, № 2. P. 1974- 1978.