Правильность определения теплофизических свойств растворителей 
методом двухлучевой термолинзовой спектрометрии

Хабибуллин В.Р., Волков Д.С., Проскурнин М.А.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, кафедра аналитической химии, Москва, Россия

E-mail: vladhab1995@gmail.com

Термолинзовая спектрометрия (ТЛС) имеет важное значение среди методов фототермической спектроскопии из-за ее высокой чувствительности, экспрессности и простоты инструментального оформления. Особенностью ТЛС является одновременное определение теплофизических и оптических параметров исследуемых систем. При этом, внимание уделяется прецизионности измерений, но не правильности, хотя она играет важную роль при химическом анализе и мониторинге при помощи ТЛС

Создан двухлучевой термолинзовый спектрометр с рассогласованием мод. Рассмотрены наиболее значимые факторы, влияющие на правильность измерения теплофизических параметров, среди которых: флуктуации поперечной пространственной моды индуцирующего излучения, ошибка измерений размеров лучей в кювете, позиционирование кюветы, позиционирование зондирующего лазера на детекторе, время достижения стационарного термолинзового эффекта.

Например, установлено, что флуктуации расходимости луча индуцирующего лазера в 5 % приводят к погрешности определения температуропроводности (D) в 10 % (рис. 1).

Рис.1. Зависимость температуропроводности воды с ходом измерений

При этом установлено, что наибольшее влияние на правильность измерений оказывает ошибка выбора коцнентрационого диапазона и ошибка позиционирования кюветы (> 100 % в обоих случаях).

С учетом всех факторов, мы получили значения температуропроводности для эталонных растворителей (вода, этанол, ацетонитрил, толуол, хлороформ), табл. 1.

Таблица 1. Температуропроводность эталонных растворителей, (мм2/с)

| Растворитель | Теория | Эксперимент |
| --- | --- | --- |
| Вода | 0.144 | 0.149 ± 0.009 |
| Этанол | 0.089 | 0.087 ± 0.004 |
| Хлороформ | 0.083 | 0.086 ± 0.005 |
| Толуол | 0.091 | 0.090 ± 0.004 |
| Ацетонитрил | 0.111 | 0.115 ± 0.008 |

Экспериментальные результаты измерений хорошо согласуются с теоретическими, что свидетельствует о возможности использования установки в дальнейших исследованиях теплофизических свойств сложных гомогенных и гетерогенных систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 21-33-70143