Экспресс-метод контроля состояния почек для определения поражения на ранней стадии

Вакорина Д.В.1, Давыдова Д.В. 2

студенты

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, факультет инфокоммуникационных сетей и систем, Санкт-Петербург, Россия1

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, институт компьютерных наук и кибербезопасности, Санкт-Петербург, Россия2

E–mail: cementary.ley@gmail.com

Введение

В современном мире болезнь почек после сердечно-сосудистых заболеваний выходит на второе место у людей, как основная причина смерти. Российская Федерация не исключение. Факторов, которые сейчас в мире влияют на увеличение числа случаев заболевания почек с образованием в них камней различных размеров у людей достаточно много. Они начинаются с экологии, неправильного питания по причине перегрузок на работе, высокого уровня стрессовых ситуаций и прочие. Многие люди не замечают начала поражения почек и образование камней на первичной стадии болезни. Человек в это время может себя неплохо чувствовать и быть работоспособным, временно возникающее недомогание люди связывают с другими причинами. Проведенные врачами исследования показали, чем раньше будет выявлено поражение почек, тем более эффективным и успешным будет курс их лечения. Вероятность восстановления почти всех функций почек увеличивается с тем на какой стадии было обнаружено поражение почек (ранняя стадии – самая высокая вероятность). В такой ситуации большую роль играют быстрые, доступные и надежные методы экспресс-контроля обнаружения поражения почек, особенно на ранней стадии.

Экспресс-метод измерения и результаты исследований

В настоящее время разработаны различные методы экспресс-контроля. Наиболее широко применяемых из самых доступных - это тест-полоски, урометр, мочевой анализатор. Проведенные различные исследования показали, что эти методы не позволяют обнаружить болезнь на ранней стадии. Только в клинике можно достоверно сделать. В моей работе предлагается новый и доступный метод диагностики болезни почек на ранней стадии, который связан с экспресс-контролем мочи на основе рефрактометрических измерений, которые обладают высокой точностью (погрешность измерения показателя преломления мочи 5*10-5).

Мною был проведен анализ различных исследований, связанных с определением поражения почек на ранней стадии. Его результаты показали, что на этой стадии болезни наибольшие изменения происходят в следующих трех параметрах мочи (осмолярность - Os, наличие (концентрация Nb) твердых веществ в ней и размер белковых соединений - Db, а также (плотности мочи ρm)). Предлагается связать изменения значений этих трех-четырех параметров с изменением показателя преломления мочи. Для этого необходимо реализовать измерения показателя преломления мочи на трех длинах волн: λ1 = 436,4 нм, λ2 = 589,3 нм, λ3 = 657,2 нм (стандартный состав длин волн для волнового рефрактометра, принцип работы которого основан на полном внутреннем отражении). Для использования четырех параметров надо выполнить измерения на четырех длинах волн. И выполнить градуировки изменения значений Os, Nb, Db и ρm от изменения значений показателей преломления nλ1, nλ2, nλ3 и nλ4 в пробах мочи при различных её температурах Т (неизвестных в дальнейших три-четыре компоненты, три-четыре уравнения (градуировки) для каждой длины лазерного излучения (в итоге 9-12 градуировочных кривых). Достоверность результатов с увеличением числа измерений на различных длинах волн возрастает. Поэтому в новой разработанной в будущем конструкции рефрактометра необходимо будет задействовать еще одну длину волны λ4 = 505.3 нм (зеленое излучение). Достоверность измерений еще увеличиться.

На начальных этапах подготовки к исследованию было предложено создание модельных растворов, важным аспектом которых является анализ биофизических свойств образцов с известным составом. С помощью моделей растворов будут установлены теоретические показатели определения состояния почек, поэтому были приготовлены образцы для рассмотрения 3-х разных случаев: 1. Здоровый человек, 2. Человек с сахарным диабетом и началом развития заболевания почек, 3. Человек с критической стадией болезни почек. Для дальнейших измерений на рефрактометре были взяты пробы мочи у людей, состоянию здоровья которых отражают приготовленные модельные растворы. Были представлены результаты исследования двух групп людей на поражение почек. В первой группе доброволец со здоровыми почками, проходящий диспансеризацию (Павлова). Во второй группе остальные участники эксперимента (Иванов и Кендев) с глубокими изменениями в почках. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Основные показатели мочи у людей с различными состояниями заболевания почек

| Образцы | Показатель преломления на 3-х значениях λ, отн. ед. |  |  | Осматическое давление мочи | Удельный вес мочи | Общее количество твердых веществ в моче |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 436,4 нм | 589,3 нм | 657,2 нм | мОс/л | г/мл | % знач |
| Иванов | 1,349653 | 1,342072 | 1,340126 | 1047 | 1,0263 | 5,94 |
| Павлова | 1,351017 | 1,343340 | 1,341395 | 1184 | 1,0300 | 6,73 |
| Кендев | 1,347952 | 1,340456 | 1,338511 | 872 | 1,0215 | 4,91 |
| Образец №1 | 1,344454 | 1,337078 | 1,335164 | 504 | 1,0112 | 2,72 |
| Образец №2 | 1,345145 | 1,337816 | 1,335920 | 584 | 1,0135 | 3,20 |
| Образец №3 | 1,342265 | 1,335003 | 1,333116 | 276 | 1,0047 | 1,34 |

Заключение

В результате проведенного анализа был определен ряд параметров мочи человека, которые могут быть использованы для раннего выявления заболеваний почек при экспресс-контроле мочи. Разработан новый экспресс-метод контроля мочи человека, основанный на рефрактометрических измерениях показателя преломления nm при различных длинах волн. Проведено сравнение полученных данных по изменению общего количества сухих веществ, удельного веса (плотности), осмолярности и размера белков от измеренных значений показателя преломления с данными модельных растворов мочи человека, моделирующих поражения почек различных стадий. Получено совпадение результатов в пределах погрешности измерений.

Литература

- R. Davydov, A. Zaitceva, D.  Isakova, and M. Mazing, “New Methodology of Human Health Express Diagnostics Based on Pulse Wave Measurements and Occlusion Test,” Journal of Personalized Medicine, vol. 13(3), pp. 443, March 2023.

- N. M. Grebenikova, V. V. Davydov, and K. J. Smirnov,  “Features of optical signals processing for monitoring the state of the flowing liquid medium with a refractometer,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1368(2), pp. 022057, September 2019.

- V. Davydov, I. Gureeva, R. Davydov, and V. Dudkin, “Flowing Refractometer for Feed Water State Control in the Second Loop of Nuclear Reactor,” Energies, vol. 15(2), pp. 457, March 2022.