Исследование возможности планирования лучевой терапии на основе конусно-лучевой компьютерной томографии

Белышева А.Д.1, Морозова Е.П 2, Борщеговская П.Ю.3, Черняев А.П.4

1Студент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва

2Медицинский физик, Европейский медицинский центр (EMC), Москва

3Доцент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва

4Профессор, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва

E-mail: abelyshev@live.ru

Исследования в области дистанционной лучевой терапии показывают, что при длительном лечении могут возникать погрешности в доставке поглощенной дозы облучения в связи с неточным положением пациента и изменением его анатомии со временем. Перед каждым сеансом лечения проводится контроль позиционирования пациента с помощью сопоставления снимков, полученных на киловольтных визуализирующих системах (конусно-лучевой компьютерной томографии), с изображениями, полученными на компьютерном томографе перед началом лечения. В случаях, когда положение или размеры органов значительно изменяются, необходимо создавать новый план лечения [1-2].

Вместе с тем часто в клинической практике компьютерный томограф используется не только для разметки пациентов перед началом лучевой терапии, но и для диагностики. В связи с этим в отделениях с большой загруженностью пациентов процесс подготовки перед проведением сеанса лучевой терапии может значительно замедлиться.

По этим причинам исследование возможности использования оборудования визуального контроля, установленного на линейном ускорителе, на котором проводят лечение, а не компьютерного томографа, для планирования лучевой терапии является актуальной задачей. Возможность проведения дозиметрического планирования по изображениям конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) может в несколько раз оптимизировать и ускорить процесс лучевой терапии, и освободить время работы компьютерного томографа для диагностики.

На сегодняшний день планы лечения, основанные на КТ-изображениях, превосходят планы на основе КЛКТ в связи с ограниченной областью сканирования КЛКТ и появлением артефактов при сканировании областей с высокой электронной плотностью. Однако если нет возможности провести разметку на КТ, то можно использовать КЛКТ-изображения [3-5]. При этом необходимо использовать КТ-кривую, связывающую числа Хаунсфилда с относительной электронной плотностью, полученную для используемого режима сканирования КЛКТ.

В данной работе был автоматизирован процесс построения калибровочных кривых для 8 режимов сканирования КЛКТ, установленной на линейном ускорителе TrueBeam (Varian Medical Systems), используемых в медицинской практике в Европейском медицинском центре. Для каждого режима было проведено сканирование фантома Gammex-467, содержащего вставки различной электронной плотности с известными значениями.

Был разработан инструмент на языке программирования Python с использованием библиотеки pydicom для автоматического подсчета среднего числа Хаунсфилда для каждой вставки фантома для построения калибровочной КТ-кривой. С использованием данной программы были построены 8 калибровочных кривых для различных режимов сканирования КЛКТ, используемых при лечении в Европейском медицинском центре, отличающихся напряжением, током и длительностью импульса. Пример полученных КТ-кривых для режимов сканирования Head и Head_Child приведены на рисунке 1(А, Б).

Дальнейшее исследование подразумевает использование полученных калибровочных КТ-кривых для пересчета оригинального плана на изображениях КЛКТ пациентов, уже прошедших лечение, и проверка сходимости полученных планов с использованием многокольцевой матрицы детекторов (Arc Check).

А)                                                                                    Б)

Рисунок 1. Калибровочная КТ-кривая для режима сканирования А) Head; Б) Head_child

Литература

1. А. Д. Белышева, Д. А. Товмасян, А. А. Логинова, А. П. Черняев. Сравнение запланированной и доставленной терапевтической дозы на примере тотального облучения тела с использованием метода деформации изображений // Медицинская физика. – 2022. – Т. 1, № 93. – С. 16

2. P. Castadot, J.A. Lee, X. Geets, and V. Gregoire. Adaptive radiotherapy of head and neck cancer. In Seminars in radiation oncology, volume 20, pages 84–93. Elsevier, 2010.

3. Richter A., Hu Q., Steglich D. et al. // Radiat. Oncol. 2008. 3. P. 42.

4. U.V. Elstroem, L.P. Muren, J.B.B. Petersen, and C. Grau. Evaluation of image quality for different kv cone-beam CT acquisition and reconstruction methods in the head and neck region. Acta Oncologica, 50(6):908–917, 2011.

5. J. Hatton, B. McCurdy, and P.B. Greer. Cone beam computerized tomography: the effect of calibration of the hounsfield unit number to electron density on dose calculation accuracy for adaptive radiation therapy. Physics in medicine and biology, 54: N329, 2009.