# Акустическая голография в условиях изменения температуры среды

Саматов А.А.1, Цысарь С.А.2 , Сапожников О.А.3

1студент, 2к.ф.-м.н., доцент, 3д.ф.-м.н., доцент, профессор

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: samatov.aa22@physics.msu.ru

Пьезоэлектрические излучатели широко распространены в медицине и промышленности. Для их эффективного и безопасного применения требуется знать распределение нормальной компоненты скорости и акустического давления на излучающей поверхности. Метод акустической голографии является наиболее полным методом измерения пространственной структуры акустического пучка [1]. Используя измеренную голограмму акустического поля и известные свойства среды, в которой распространяется звуковая волна, можно количественно определить структуру поля акустического давления и нормальную составляющую колебательной скорости излучающей поверхности. Однако изменения температуры среды во время сканирования приводят к колебаниям скорости звука и, как следствие, к искажениям голограммы. Чтобы устранить возникающие ошибки, в данной работе проверен метод, основанный на регистрации температуры в процессе записи голограммы и внесении коррекции в скорость звука и плотность среды.

Для расчёта акустического поля излучателя используется интеграл Рэлея [2]:

Ar2=-iρ0ω2πΣ1Vnr1eikr2-r1r2-r1dS,#(1)

где A(r2) – комплексная амплитуда акустического давления в точке r2,

Vnr1 – нормальная компонента колебательной скорости источника в точке r1,

k=ωc0 – волновое число, ω – угловая частота, с0- скорость звука, ρ0- плотность среды.

Рис. 1. Геометрия задачи. ∑1 – поверхность источника, ∑2 – поверхность измерения (голограммы)

При этом колебательная скорость на поверхности источника задаётся выражением [4]:

Vnr1=Σ2Ar2Kr2,r1dΣ2,

где  Kr2,r1= 12πikρ0c0n1∙n2ikR +1R2++m12∙n1m21∙n2×3ikR+3R2-k2e-ikRR.#2

Изменение плотности и скорости звука при изменении температуры среды учитываются следующим образом [3]:

c0(T)=1492.9+3T-10-0.006T-102-

-0.04T-182-351.2+0.01T-18,#3

ρ0(T)=1000.3-0.06T-0.0036T2,#4

где T- температура в °C.

Было проведено несколько экспериментов по измерению распределения амплитуды и фазы поля многоэлементного излучателя Imasonic с диаметром 200 мм, фокусным расстоянием 150 мм и центральной частотой 1.2 МГц как при постоянной температуре, так и при переменной температуре. Сканирование поля осуществлялось на расстоянии 110 мм от центра излучателя в плоскости, перпендикулярной его оси.

По формуле (2) проводилось восстановление распределения комплексной амплитуды и фазы скорости на поверхности излучателя. Результат представлен на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Восстановленные распределения комплексной амплитуды и фазы скорости на поверхности излучателя в предположении постоянных значений скорости звука и плотности воды.

Рис. 3. Восстановленные распределения комплексной амплитуды и фазы скорости на поверхности излучателя с учетом непостоянства скорости звука и плотности воды

В результате исследования показано, что при отклонении температуры до 7 градусов от равновесной, ошибка в определении колебательной скорости поверхности источника может оказаться больше 50%, а применение предложенного метода компенсации позволяет свести отклонение по сравнению с голограммой, записанной при стабильной температуре, не более, чем на 10%.

Работа выполнена в рамках госбюджетной тематики.

Литература

1. Сапожников О.А., Пищальников Ю.А., Морозов А.В. // Акуст. журн. 2003. 49, № 3. С. 416.

2. Шендеров Е.Л. Излучение и рассеяние звука. Л.: Судостроение, 1989.

3. Leroy C. C., Robinson S. P., Goldsmith M. J. // J. Acoust. Soc. Am. 2008. 124, № 5. P. 2774.

4. Sapozhnikov O. A., Tsysar S. A., Khokhlova V. A., Kreider W. // J. Acoust. Soc. Am. 2015. 138, № 3. P. 1515.