Калибровка регистрирующей камеры атмосферного черенковского телескопа эксперимента TAIGA-IACT с помощью наносекундного источника света

Панфёрова А.Т. 1, Лубсандоржиев Н.Б.2, Коростелева Е.Е.2

1) МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, кафедра физики космоса,       
e-mail panferova.at21@physics.msu.ru 
2) Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
e-mail: nima.lubsandorzhiev@yandex.ru, elkrs@yandex.ru

В Тункинском районе Республики Бурятия ведётся строительство массива атмосферных черенковских телескопов TAIGA-IACT в составе астрофизического комплекса TAIGA. Эксперимент TAIGA-IACT предназначен для детектирования гамма-квантов с энергией выше 5 ТэВ. Основной задачей эксперимента является поиск локальных источников гамма-квантов высоких энергий. Эксперимент TAIGA-IACT будет состоять из 5 телескопов, 3 телескопа введены в эксплуатацию.

Каждый телескоп TAIGA-IACT оснащен составным зеркалом конструкции
Дэвиса-Коттона с диаметром 4,3 м и фокусным расстоянием 4,75 м. В фокальной плоскости телескопа уставлена регистрирующая камера [1], состоящая из 609 фотоумножителей с диаметром фотокатода 15 мм. Угол обзора камеры составляет 9,6°, угловой размер пикселя — 0,36°.

Регистрирующие камеры атмосферных черенковских телескопов требуют регулярной калибровки параметров фотоумножителей и измерительных трактов для получения надежных экспериментальных данных. Для этой задачи используются калибровочные источники света наносекундной длительности на основе светодиодов с длиной волны 
излучения на 470 нм. Источник света устанавливается в центре зеркала телескопа и засвечивает всю камеру с однородностью не хуже 2–3%.

Анализ калибровочных данных производится с помощью так называемого 
F-метода [2]. В данном методе для каждого фотоумножителя находится среднее значение 
и среднеквадратичное отклонение величины заряда по светодиодным (μ и σ) 
и по пьедестальным событиям (ped и σped). Среднее количество фотоэлектронов оценивается по следующей формуле:

Nph.e= μ- ped 2σ2-σped2 ∙F,

где F = 1 + σspe2μ ped2 – это коэффициент excess noise factor, σspe– среднеквадратичное отклонение величины заряда, производимого одним фотоэлектроном. По результатам лабораторных измерений средняя величина коэффициента F для фотоумножителей 
TAIGA-IACT составляет приблизительно 1,3.

Калибровка позволяет получить коэффициенты преобразования значений АЦП 
в количество фотоэлектронов, а также оценить относительную чувствительность пикселей камеры (flat field coefficient).

В дальнейшем планируется изучение стабильности параметров фотоумножителей регистрирующих камер в течение нескольких лет работы эксперимента TAIGA-IACT.

Литература

- N.В. Lubsandorzhiev et al., Camera of the first TAIGA-IACT: construction and calibration, Proc. of the 35th ICRC, Busan, Korea (2017)

- R. Mirzoyan, On the calibration accuracy of light sensors in atmospheric Cherenkov fluorescence and neutrino experiment, Proc. of the 25th ICRC, 265 (1997)