Программно-аппаратный метод оценки электрофизических характеристик клеток крови на основе микроэлектрофореза и интеллектуального анализа изображений

Михайлов П.А., Мамаева С.Н.
Студент

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»

Физико-технический институт, Якутск, Россия

E–mail: petrm8305@gmail.com

Электрические свойства клеток крови, в частности эритроцитов, являются важными индикаторами их функционального состояния и могут изменяться при различных патологиях, включая заболевания почек с гематурией. Существующие методы оценки поверхностного заряда и электрофоретической подвижности часто не учитывают реальную геометрию клеток, а анализ изображений проводится вручную, что вносит субъективность и ограничивает применение в клинической практике.

Целью работы является разработка и верификация программно-аппаратного метода, позволяющего автоматизировать процесс измерения электрофоретической подвижности клеток крови и расчёта их электрофизических параметров (поверхностный заряд, дзета-потенциал) на основе анализа микроскопических изображений с применением алгоритмов компьютерного зрения.

Предложенный метод включает:

- модуль регистрации — микроэлектрофоретическую ячейку с системой видеозахвата;

- модуль обработки изображений, реализованный на языке Python с использованием библиотек OpenCV и глубокого обучения (свёрточная нейронная сеть для сегментации клеток);

- физико-математическую модель движения сферических и несферических частиц в вязкой среде под действием постоянного электрического поля, учитывающую силу Стокса, кулоновское взаимодействие и форму клетки, аппроксимированную по контуру изображения. Расчёт поверхностного заряда производится из решения обратной задачи по измеренной траектории.

Разработан прототип программного модуля, обеспечивающий:

- автоматическую сегментацию и выделение контуров клеток на кадрах видеоряда (точность сегментации >92% по метрике Dice);

- трекинг движения одиночных клеток с вычислением мгновенной скорости;

- расчёт электрофоретической подвижности и поверхностного заряда с поправкой на форму (отклонение от сферической модели составляет до 30% для эллипсоидальных клеток).

Проведена апробация метода на суспензии эритроцитов периферической крови. Полученные значения дзета-потенциала для условно здоровых доноров находятся в диапазоне –(12–18) мВ, что согласуется с литературными данными. Верификация путём сравнения автоматического и ручного трекинга показала высокую корреляцию (R² > 0,95).

Разработанный программно-аппаратный метод позволяет повысить точность и объективность оценки электрофизических характеристик клеток крови, автоматизировать трудоёмкий процесс анализа и может быть использован в научных исследованиях, а после доработки — в клинической лабораторной диагностике для скрининга патологических изменений клеток.

Литература

- Мамаева С.Н., Максимов Г.В. Электрофизические методы исследования клеток крови. Якутск: Изд-во СВФУ. 2020.

- Дьяченко П.А., Степанова Е.Д. Автоматизация микроэлектрофоретических измерений с применением методов компьютерного зрения // Медицинская физика. 2023. №4. С. 45–52.

- Li, Y., Wang, X. Cell electrophoresis and its applications in clinical diagnosis // Journal of Biomedical Engineering. 2022. Vol. 39, No. 2. P. 210–218.