Оценка дозовых индексов в лучевой терапии

Жаворонкова В.И.¹, Суворов И.А.¹, Новикова Е.А. ², Оганян В.Р. ²

¹Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

²МКНЦ им. А.С. Логинова, Москва, Россия

E–mail: valya2004z@yandex.ru

На компьютерную томографию (КТ) приходится основная доля радиационной нагрузки при диагностических исследованиях. Данная процедура регулярно используется и для предлучевой топометрии, контроля укладки пациентов, проходящих лучевую терапию. В связи с этим особую актуальность приобретает не только контроль радиационной нагрузки от КТ-исследований, но и ее минимизация в соответствии с принципом ALARA.

Цель работы — стандартизация процедур дозиметрии для аксиальной, спиральной и конусно-лучевой КТ (КЛКТ), а также оценка дозовых нагрузок при проведении этих процедур.

Для количественной оценки доз при проведении компьютерной томографии введено понятие дозового индекса (CTDI). Данная величина определяется как интеграл поглощенной дозы вдоль продольной оси z при осевом сканировании. Измерения выполняются ионизационной камерой карандашного типа в цилиндрическом тканеэквивалентном фантоме.

Для клинической практики используются производные индексы. Взвешенный индекс CTDIw учитывает неравномерность распределения дозы по поперечному сечению фантома и рассчитывается как средневзвешенное значение между центральной и периферическими точками измерения. При спиральном сканировании ключевым параметром становится объемный индекс CTDIvol, который определяется через шаг спирали (pitch):

CTDIvol=CTDIw/pitch,

где pitch — отношение перемещения стола за один оборот трубки к общей толщине срезов. Физически эта величина характеризует степень перекрытия витков спирали и напрямую определяет время облучения каждой точки объекта.

Интегральным показателем общей лучевой нагрузки за исследование служит произведение дозы на длину сканирования (DLP):

DLP = CTDIvol × L,

где L — длина сканирования в сантиметрах.

Проведенный нами анализ показывает, что корректная оценка дозовых нагрузок требует учета следующих физических параметров: напряжения на трубке (определяет энергию фотонов и проникающую способность пучка), тока трубки и времени экспозиции (определяют интенсивность потока фотонов), а также шага спирали и геометрии измерения.

Особую сложность представляет дозиметрия конусно-лучевой КТ (КЛКТ) ввиду использования широких пучков излучения. Возрастающий вклад рассеянного излучения приводит к тому, что стандартный цилиндрический фантом оказывается недостаточно протяженным для их измерения. Это обусловлено тем, что при увеличении поля облучения растет доля многократно рассеянных фотонов, которые регистрируются за пределами измерительного объема. Для корректной оценки дозы в данном случае применяется индекс CBDI, требующий использования удлиненных фантомов и камер либо введения эмпирических поправочных коэффициентов.

В ходе исследования проведены измерения CTDI и CBDI для двух различных клинических протоколов. Дальнейший анализ будет направлен на установление зависимостей между дозовыми индексами и качеством диагностических изображений, что позволит обосновать выбор оптимальных параметров сканирования, обеспечивающих надежную визуализацию при минимально возможной лучевой нагрузке.

Список литературы:

1. MagicMaX Universal User’s Guide. — IBA Dosimetry GmbH, Schwarzenbruck, Germany, 2019. — 75 p.

2. Goldman L. W. Principles of CT: Radiation Dose and Image Quality // Journal of Nuclear Medicine Technology. — 2007. — Vol. 35, No. 4. — P. 213–225.

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) - Дозы облучения должны быть как можно ниже, насколько это практически достижимо, с учетом экономических и социальных факторов

CTDI — Computed Tomography Dose Index

CBDI (Cone Beam Dose Index