Исследование влияния термопластических масок на дозовое распределение в лучевой терапии

Чжоу Чжиян1, Пятаев Д.Н. 2, Кичигин Г.В.2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины, Москва, Россия

2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

Термопластические маски широко применяются в лучевой терапии для обеспечения точной фиксации пациента, однако их присутствие в пучке фотонов может приводить к изменению распределения дозы, особенно на поверхности [1,2]. Целью данной работы являлось количественное исследование влияния термопластических масок на процентную глубинную дозу при стандартных условиях облучения, а также сравнение экспериментальных данных с результатами численного моделирования.

Измерения проводились на медицинском линейном ускорителе (энергия пучка тормозных фотонов 6 МэВ, размер поля 10×10 см2, расстояние источник–поверхность 90 см). В качестве детектора использовалась ионизационная камера, размещённая в фантоме из твердой воды. Исследовались маски трёх типов, различающиеся материалом, толщиной (2,0–2,4 мм) и перфорацией. Параллельно выполнялось численное моделирование переноса излучения в среде Geant4 с использованием фазового пространства пучка, предоставленного производителем ускорителя. Модель включала источник, воздушный промежуток, маску с заданной структурой отверстий и фантом.

Показано, что наличие маски приводит к увеличению поверхностной дозы в области малых глубин. На глубине 1,0 см увеличение дозы по сравнению с измерениями без маски составило ~3% для Orfit и Klarity и до ~3,5% для Civco. Начиная с глубин более 3–5 см, влияние маски становится незначительным и находится в пределах статистической погрешности измерений.

Полученные результаты подтверждают болюс-эффект термопластических масок при энергии 6 МэВ и показывают, что их влияние существенно в области дозы на поврхности, но мало влияет на глубинное распределение.

- Mellenberg D. E. Dose behind various immobilization and beam-modifying devices // International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. – 1995. – Vol. 32, № 5. – P. 1193–1197. – DOI: 10.1016/0360-3016(94)00371-Q.

- Adu-Poku O. A.-A. Dosimetric effects of thermoplastic immobilizing devices on surface dose / O. A.-A. Adu-Poku [и др.] // International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology. – 2022. – Vol. 11, № 1. – P. 12–21. – DOI: 10.4236/ijmpcero.2022.111002.