Измерение амплитудно-частотной характеристики волоконно-оптического интерферометрического акселерометра

Щепнова А.С.1,a, Харасов Д.Р.2,b, Бенгальский Д.М.3,c
Студент
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», физический факультет, г. Москва, Российская Федерация.

2,3ООО «Т8», Москва, Российская Федерация.

E-mail: ashchepnova.as@t8.ru, bkharasov@t8.ru, cbengalskiy@t8.ru

В работе представлены результаты разработки и экспериментального исследования прототипа волоконно-оптического акселерометра (ВОА) [1,3].

Чувствительный элемент датчика выполнен в виде пружинно-массовой конструкции с намотанным оптическим волокном. Для детектирования сигнала акселерометр устанавливался в плечо волоконного интерферометра Майкельсона (рис. 2). Для снижения поляризационных замираний в схеме использовались волоконно-оптические зеркала Фарадея [2]. Под действием вибрационного ускорения инерционная масса деформирует волокно, что приводит к фазовому сдвигу световой волны, регистрируемому интерферометром.

Экспериментальное тестирование прототипа проводилось на вибростенде. Для автоматизации измерений и обработки сигналов разработана программа на Python, реализующая цифровую демодуляцию интерференционного сигнала с выделением фазы.

В ходе эксперимента получена амплитудно-частотная характеристика прототипа (рис. 1б). Наблюдается рабочий диапазон в области низких частот (до 100 Гц) с чувствительностью порядка 50 рад/g с последующим резонансным пиком. Обнаруженный провал в АЧХ требует дальнейшего анализа и доработки конструкции крепления.

Рис. 1. Экспериментальные результаты:
а) лабораторный макет акселерометра, б) экспериментальная амплитудно-частотная характеристика (зависимость фазы от частоты)

Рис. 2. Схема экспериментальной установки на основе интерферометра Майкельсона (АОМ - акустооптический модулятор, OSCI - осциллограф, PD - фотоприемник, FRM - волоконно-оптическое зеркало Фарадея,  FOA - волоконно-оптический акселерометр)

Литература

- Кульчин Ю.Н., Каменев О.Т., Петров Ю.С., Колчинский В.А., Подлесных А.А. Волоконно-оптический интерферометрический акселерометр для мониторинга природных и техногенных объектов // Изв. вузов. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 3. С. 291-296.

- Скляров Ф.В. Мультиплексирование волоконно-оптических интерферометрических датчиков с дифференциальной чувствительностью плеч при модуляции тока лазерного источника: дис. канд. физ.-мат. наук. СПб, 2022.

- Li X., Geng F., Liu X., Li S., Duan T., Wang R., Chen F., Qiao X. Fiber-optic Three-Component Accelerometer for Seismic Exploration // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2025. DOI: 10.1109/TIM.2025.3586338.