Коррекция дрейфа базовой линии для массивов ОПТ- и МОП-газовых сенсорах методом arPLS

Красников Д.А.1,2 Абрамов А. А.2, Гайдаржи В.П.2, Бойко Я.Ю.3

Студент, 1 курс магистратуры, инженер-исследователь.

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2ООО «Принтэлтех», Москва, Россия

3БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулёзный диспансер», Вологда, Россия

E-mail: krasnikov@printeltech.com

Газовые сенсоры на основе органических полевых транзисторов (ОПТ) и массивов металл-оксидных полупроводниковых сенсоров (МОП) применяются в системах «электронного носа» для мониторинга окружающей среды и биомедицинских задач [1, 2]. Существенным ограничением остаётся дрейф базовой линии — медленное смещение сигнала, связанное с влажностью, температурой, неполным восстановлением и старением сенсорных слоёв. Это смещение искажает амплитуды и форму отклика, снижает воспроизводимость и качество извлекаемых признаков [3]. Цель работы — разработать универсальную программную процедуру учета дрейфа сигналов и оценить влияние параметров коррекции на сенсорные характеристики различных типов сенсоров.

В качестве базового алгоритма использован метод асимметрично взвешенных штрафных наименьших квадратов (arPLS), который итеративно оценивает гладкую базовую линию, подавляя вклад пиков отклика посредством асимметричного взвешивания и штрафа на кривизну, при этом сила сглаживания базовой линии задаётся параметром λ [4]. Метод применён к данным ОПТ-сенсоров на основе C8-BTBT-C8 с при циклах воздействия токсичных газов. Значения λ варьировали от 1 до 10000. Универсальность подхода оценивали на данных массива МОП-сенсоров при анализе выдохов здоровых и больных туберкулезом людей: после коррекции определялись значения сенсорных откликов и на них обучалась модель методом логистической регрессии.

Для ОПТ показано, что λ от 50 до 1000 эффективно стабилизируют базовый уровень, обеспечивая баланс между недостаточной и избыточной коррекцией, а увеличение λ приводит к росту стабильности и чувствительности при низких концентрациях газа, которые насыщаются при λ ~ 1000. Для данных массива МОП сенсоров показано, что коррекция дрейфа улучшает обучение логистической регрессии «туберкулёз/контроль»: точность возрастает с ~80% (без коррекции) до 95–100% после arPLS, а на рассматриваемой выборке лучший результат достигается при λ=50. Результаты подтверждают универсальность arPLS как инструмента обработки сигналов сенсоров.

Авторы выражают глубокую признательность Трулю А.А.2, Агиной Е.В.1,2 за научное руководство и поддержку на протяжении выполнения работы.

Литература

1. Al Difaie Z., Brandts L., Peeters A., et al. // JAMA Netw Open. 2022. Vol. 5. No. 6.

2. Zhang C., Chen P., Hu W. // Chem. Soc. Rev. 2015. Vol. 44. No. 8. P. 2087–2107.

3. Lee J.B., Heeney M., Tierney S., et al. // MRS Proc. 2011. Vol. 871.

4. Baek S.J., Park A., Ahn Y.J., Choo J. Baseline Correction Using Asymmetrically Reweighted Penalized Least Squares Smoothing // Analyst. 2015. Vol. 140. No. 1. P. 250–257.