Определение кадмия, серы и селена в пигментах на основе сульфид-селенида кадмия методом рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением

Смирнова А.В., Малышева А.Е., Абдрашитова И.В.

Студент, 2 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: smirnova.alex.v@gmail.com

Характеризация пигментов в части элементного анализа является одним из инструментов атрибуции и подтверждения подлинности произведений искусства. Для исследования творчества авангардистов середины XX века предложено использовать данные о составе пигмента сульфид-селенида кадмия [1]. Для этого необходимо разработать подход к определению серы, селена и кадмия в пигментах для сопоставления результатов с образцами красок производителей и пробами, отобранными с достоверно датированных картин.

Особенность изучения пигментов живописи состоит отборе малых количеств образца – крупинка красочного слоя. Одним из методов, позволяющих проводить элементный анализ проб малой массы, является рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением (РФА ПВО). Также его достоинствами являются высокая чувствительность и возможность работы с образцами без пробоподготовки. Однако методология элементного анализа методом РФА ПВО недостаточно разработана, литературные данные не систематизированы для применения в исследовании объектов культурного наследия. В нашей работе предложен подход к определению Cd, S и Se методом РФА ПВО для характеризации пигментов на основе сульфид-селенида кадмия.

Для модельных растворов Cd, S и Se определен диапазон линейной зависимости РФА ПВО сигнала (линии S Kα 2,307 кэВ, Se Kα 11,207 кэВ, Cd Lα 3,133 кэВ) от их концентрации. Установлено, что в диапазоне концентраций 1-125 мг/л для S, 0,5-150 мг/л для Se и 5-150 мг/л для Cd зависимости РФА ПВО сигнала от концентрации линейны. Показано, что с увеличением концентрации данных элементов относительное стандартное отклонение результатов (sr) их определения увеличивается. Согласно данным оптической микроскопии, при увеличении концентрации Cd увеличивается размер кристаллов Cd(NO3)2 на подложке-отражателе, что может приводить к рассеиванию первичного рентгеновского излучения. При совместном определении Cd и K, Cd и S межэлементные влияния аналитов не выявлены.

В качестве внутреннего стандарта для системы Cd-S-Se опробованы Co, Cs, Ga, Ge, Ni, Ti и V – редкие элементы, отсутствующие в пигментах на основе сульфид-селенида кадмия. Показано, что при использовании Ni в качестве внутреннего стандарта возможно правильное определение Cd в индивидуальных модельных растворах, однако для S и Se наблюдали занижение определяемой концентрации для всех опробованных внутренних стандартов. Показано, что на результаты определения S и Se влияет химическая форма аналитов и распределение внутреннего стандарта на подложке-отражателе. При деконволюции спектров модельных растворов системы, содержащей кадмий и серу по алгоритму Левенберга-Марквардта предположено, что найденные концентрации аналитов могут быть занижены из-за близкого перекрывания линий SKα/SKβ и CdLβ1/CdLβ2/CdLβ3/CdLγ1, где изменение интенсивности одной линии может влиять на другие. Таким образом, необходим поиск комбинированных хемометрических подходов для расчета правильных результатов на основе спектров РФА ПВО.

Литература

1. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева, И. А. Григорьева. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2536-5.